| 索引号 | 113418000032807066/202109-00011 | 组配分类 | 部门文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 池州市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 / 通报 |
| 信息名称 | 【其它文件】关于全市污染源自动监控第三方运维监管8月份检查有关情况的通报 | 文号 | 池环函〔2021〕247号 |
| 关键词 |  | 内容概述 | 各县（区）生态环境分局、直属园区分局，九华山建设环保处：为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管8月份检查有关情况通报如下：一、存在问题（一）陪同率情况根据现场统计结果显示，2021年8月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率为97.87%，其中贵池区、东至县、青阳县陪同率均为100%，直属园区为85.71%。（二）检查正常率情况2021年8月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共38家次，发现问题企业总数34家， |
| 成文日期 | 2021-09-06 | 发布日期 | 2021-09-14 11:25 |
| 废止日期 |  | 有效性 | 有效 |

## 【其它文件】关于全市污染源自动监控第三方运维监管8月份检查有关情况的通报

各县（区）生态环境分局、直属园区分局，九华山建设环保处：

为强化污染源自动监控设施的日常监管，加强污染源自动监控设施运维管理和企业主体责任，确保自动监控发挥实效，更好的推进污染源自动监控设施管理工作，现将全市污染源自动监控第三方运维监管8月份检查有关情况通报如下：

一、存在问题

（一）陪同率情况

根据现场统计结果显示，2021年8月我市执法人员联合第三方运维监管单位检查的陪同率为97.87%，其中贵池区、东至县、青阳县陪同率均为100%，直属园区为85.71%。

（二）检查正常率情况

2021年8月，第三方运维监管已纳入巡查的企业共38家次，发现问题企业总数34家，正常企业4家次，正常率为10.53%。

（三）设备校准校验情况

2021年8月，第三方运维监管日常巡查结果显示全市自动监控设备存在校准校验不合格的情形，不合格率为5.13%（详见附件1）。

（四）运行维护不规范、自动监控建设不规范等问题

2021年8月，第三方运维监管日常巡查时发现部分企业污染源自动监控设备存在运维不规范、运维频次不足、运维台账记录不规范、自动监控建设不规范、未安装水质自动采样器等问题（详见附件2）。

（五）比对监测情况

2021年8月，第三方运维监管日常巡查检查发现部分企业未按相关要求定期对污染源自动监控设备开展比对监测（详见附件3）。

（六）前期问题未及时完成整改

第三方运维监管8月日常巡查检查企业38家，其中涉及未及时完成整改企业11家（截至8月底），占比28.95%（详见附件4）。

二、下一步工作要求

（一）及时报送整改情况

各地要认真梳理通报中反映的问题，充分认识污染源自动监控工作的重要性，各责任单位要督促相关企业、运维单位制定落实整改措施，加快整改进度，于2021年9月25日前完成整改，并将整改结果报送市生态环境局，抄送市生态环境保护综合行政执法支队，如有依法依规进行立案查处的请一并报送。同时，市局将整改情况和查处情况纳入到对各分局的年度考核，各分局对污染源自动监控监督管理重视程度不够、违法行为查处不到位，造成省厅对市局考核有较大影响的，市局将予以通报批评，并视情责任追究。

（二）加大违法打击力度

各地生态环境主管部门要将日常执法检查与第三方巡查相结合，针对发现的问题，督促企业按要求整改到位，对拒不整改、虚假整改、拖延整改和满足《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》中第十八条第三款“未按照要求开展比对监测，或比对监测结果不符合技术规范要求的”、第十八条第八款“自动监测数据的采集和传输不符合数据传输标准，分析仪器数据与数采仪数据偏差大于1%或数采仪数据与生态环境主管部门监控平台数据偏差大于1%的”之规定的企业，应依法依规查处，加大违法打击力度，倒逼企业正常运行污染源自动监控设备。

联 络 人：孙晓慧

联系方式：0566-2026237

邮    箱：zdjk2020@163.com

附件：1.设备校准校验不合格企业名单

2.存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

3.未按相关要求开展比对监测企业名单

4.前期问题未及时整改企业名单

池州市生态环境局

2021年9月6日

附件1

设备校准校验不合格企业名单

| 序号 | 涉及企业 | 涉及运维单位 | 涉及监测点位 | 问题类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽精实电子科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口 | NH3-N | 贵池区生态环境分局 |
| 2 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 2号烧结脱硫废气排口 | 气态污染物CEMS（SO2） | 贵池区生态环境分局 |
| 3 | 安徽池州丰林木业有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水排放口 | NH3-N | 贵池区生态环境分局 |
| 4 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 7号窑尾 | 流速 | 贵池区生态环境分局 |
| 5 | 池州市排水有限公司（清溪污水处理厂） | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水进口 | NH3-N | 贵池区生态环境分局 |
| 6 | 东至安东金沙田环境服务有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 废水总排口 | COD | 东至县生态环境分局 |
| 7 | 安徽苏启化工有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排放口 | NH3-N | 东至县生态环境分局 |
| 8 | 安徽富田农化有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 污水总排口 | NH3-N | 东至县生态环境分局 |
| 9 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司木镇污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水入口 | COD | 青阳县生态环境分局 |
| 10 | 安徽超威电源有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 车间排口、废水总排口 | 总铅 | 青阳县生态环境分局 |
| 11 | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排口 | COD、PH | 直属园区分局 |
| 12 | 安徽省江南产业集中区第一污水处理厂 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水总排口 | TP、TN | 直属园区分局 |
| 13 | 电子信息产业污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水总排口 | NH3-N | 直属园区分局 |

附件2

存在运行维护不规范、自动监控建设不规范等情况企业名单

| 序号 | 涉及企业 | 涉及运维单位 | 涉及监测点位、设备类型 | 问题类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽瑞邦再生纸业科技有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 污水总排口COD | 运维频次不足 | 贵池区生态环境分局 |
| 2 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 1号窑尾CEMS；所有排口 | 运维不规范；参数设置不规范。 | 贵池区生态环境分局 |
| 3 | 池州恒鑫材料科技有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 废气排放口数采仪；废气排放口 | 运维台账记录不规范；参数设置不规范。 | 贵池区生态环境分局 |
| 4 | 池州市贵池区贵航金属制造有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 电炉二号数采仪;一轧车间、电炉一号、炼钢精炼炉 | 运维台账记录不规范;设备不符合要求,参数设置不规范。 | 贵池区生态环境分局 |
| 5 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 2号烧结脱硫废气排口；所有颗粒物排口、发电排口 | 自动监控建设不规范；参数设置不规范。 | 贵池区生态环境分局 |
| 6 | 安徽池州丰林木业有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废气排放口氧化锆；废水排放口 | 设备故障未及时维修；分析仪/工控机不能显示设备主要参数及操作日志。 | 贵池区生态环境分局 |
| 7 | 池州市环境卫生管理处（池州侨银环保科技有限公司） | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水排放口 | 数据存储时间达不到要求 | 贵池区生态环境分局 |
| 8 | 安徽精实电子科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口 | 设备数据与数采仪数据误差>1% | 贵池区生态环境分局 |
| 9 | 池州市伟宏铝业有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口COD；炒灰除尘排口 | 运维台账记录不规范；,参数设置不规范。 | 贵池区生态环境分局 |
| 10 | 安徽苏启化工有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排放口COD | 运维台账记录不规范 | 东至县生态环境分局 |
| 11 | 东至安东金沙田环境服务有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 废水总排口COD | 运维不规范；运维频次不足。 | 东至县生态环境分局 |
| 12 | 安徽富田农化有限公司 | 上海宝英光电科技有限公司 | 废气总排口CEMS | 运维频次不足;自动监控建设不规范。 | 东至县生态环境分局 |
| 13 | 安徽兴隆化工有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水排放口COD | 运维台账记录不规范 | 东至县生态环境分局 |
| 14 | 池州飞昊达化工有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口COD；废水总排口 | 运维台账记录不规范；视频无法调阅或存储时间不足。 | 东至县生态环境分局 |
| 15 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司木镇污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水总排口 | 无水质混合采样器 | 青阳县生态环境分局 |
| 16 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水进口、污水总排口 | 无水质混合采样器；分析仪/工控机不能显示设备主要参数及操作日志。 | 青阳县生态环境分局 |
| 17 | 安徽安芯电子科技有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 二期总排口COD | 运维不规范；运维台账记录不规范。 | 直属园区分局 |
| 18 | 安徽省江南产业集中区第一污水处理厂 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水总排口TP、TN；废水进口 | 运维频次不足；运维台账记录不规范。 | 直属园区分局 |
| 19 | 电子信息产业污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 一体化排口总镍、污水总排口 | 运维台账记录不规范；视频无法调阅或存储时间不足。 | 直属园区分局 |

附件3

未按相关要求开展比对监测企业名单

| 序号 | 涉及企业 | 涉及运维单位 | 问题设备 | 问题类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽友进冠华新材料股份有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司、池州蔚宇环保技术有限公司 | 生活污水排放口重金属污水排口 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 2 | 池州市环境卫生管理处（池州侨银环保科技有限公司） | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水排放口流量计 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 3 | 九华明坤铝业股份有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 车间排口COD、流量计；废水总排口COD、流量计 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 4 | 安徽池州市鑫丰印染有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口COD、流量计 | 未定期开展比对监测、比对监测不合格 | 贵池区生态环境分局 |
| 5 | 池州市东阳矿业有限公司六峰山铜矿 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口总锰 | 比对监测不合格 | 贵池区生态环境分局 |
| 6 | 安徽瑞邦再生纸业科技有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 污水总排口流量计 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 7 | 安徽精实电子科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口流量计 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 8 | 池州市伟宏铝业有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口 COD 流量计 | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 9 | 安徽池州丰林木业有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水排放口COD | 未定期开展比对监测 | 贵池区生态环境分局 |
| 10 | 东至安东金沙田环境服务有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 废水总排口COD | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |
| 11 | 安徽富田农化有限公司 | 上海宝英光电科技有限公司 | 废气总排口SO2 | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |
| 12 | 安徽兴隆化工有限公司 | 安徽辉润环境保护工程股份有限公司 | 废水排放口COD | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |
| 13 | 池州飞昊达化工有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口COD | 比对监测报告数据无法溯源 | 东至县生态环境分局 |
| 14 | 安徽智新生化有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排放口COD | 未定期开展比对监测 | 东至县生态环境分局 |
| 15 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水进口COD | 比对监测报告数据无法溯源 | 青阳县生态环境分局 |
| 16 | 安徽晟田电镀有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口流量计 | 未定期开展比对监测 | 青阳县生态环境分局 |
| 17 | 安徽超威电源有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水总排口PH、流量计 | 未定期开展比对监测 | 青阳县生态环境分局 |
| 18 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排放口总锌 | 未定期开展比对监测 | 青阳县生态环境分局 |
| 19 | 池州市安安新材料科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 废水排口COD | 比对监测不合格 | 直属园区分局 |
| 20 | 电子信息产业污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水总排口氨氮 | 比对监测报告数据无法溯源 | 直属园区分局 |
| 21 | 安徽钜芯半导体科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 污水排放口流量计 | 未定期开展比对监测 | 直属园区分局 |
| 22 | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 熔铸车间废气排口SO2 | 未定期开展比对监测 | 直属园区分局 |

附件4

前期问题未及时整改企业名单

| 序号 | 企业名称 | 运维单位 | 前期未整改问题 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池州市环境卫生管理处（池州侨银环保科技有限公司） | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 数采仪日数据、小时数据、分钟数据记录存储时长不符合规范要求。 | 贵池区生态环境分局 |
| 2 | 安徽精实电子科技有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 在线设备(流量计)与数据采集传输仪之间的数据误差大于1%。 | 贵池区生态环境分局 |
| 3 | 安徽瑞邦再生纸业科技有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 氨氮在线设备未开启24小时自动标样核查功能 | 贵池区生态环境分局 |
| 4 | 安徽池州市鑫丰印染有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 比对未做高低质控样 | 贵池区生态环境分局 |
| 5 | 安徽富田农化有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 氨氮校验不合格 | 东至县生态环境分局 |
| 6 | 东至安东金沙田环境服务有限公司 | 安徽净然环境科技有限公司 | 7月份未做比对监测；站房无ups电源。 | 东至县生态环境分局 |
| 7 | 安徽苏启化工有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 6月24日运维台账，标样核查记录未在APP填写。 | 东至县生态环境分局 |
| 8 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 2季度比对未做，8月份比对未做；超声波流量计未进行比对。 | 青阳县生态环境分局 |
| 9 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司木镇污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 无水质混合采样器 | 青阳县生态环境分局 |
| 10 | 安徽超威电源有限公司 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 超声波明渠流量计未定期开展比对 | 青阳县生态环境分局 |
| 11 | 青阳县汇恒华天水处理有限公司新河污水处理厂 | 池州蔚宇环保技术有限公司 | 设备有报警功能，但无报警存储功能；现场无水质采样器。 | 青阳县生态环境分局 |